HEMODYNAMIKA

Měření hemodynamickým parametrů krevního řečiště, základní metody měření krevního tlaku, mimotělní oběh, náhrady cév a srdce, statika a dynamika ideálních tekutin, proudění reálných tekutin. Transmembránový transport látek – výměna plynů při dýchání, hemodialýza, peritoneální dialýza, kapilární oxygenátor a hemodialyzátor. (Biofyzika)

Měření hemodynamickým parametrů krevního řečiště

Hemodynamické parametry

- SV = Stroke Volume (Tepový objem)

  - objem krve, který je ze srdce při jednom srdečním cyklu vyslán do oběhu

  - u člověka v klidu: cca 70 ml/tep; při zátěži: 100–150 ml/tep

- CO = Cardiac output (Srdeční výdej) [L/min]

  - množství krve, které každá komora za jednu minutu vyšle do oběhu

    - průměrného jedince srdce v klidovém stavu bije 70x za minutu

    - objem krve, který opouští srdce, asi 70ml

- průměr při klidovém stavu se (4–8) l/min

- průměr při zátěži (20-25)l/min

- rozdíl mezi zátěží a klidem →srdeční rezerva

- TPR = Total Peripheral Resistance

  - rezistence stavící se do cesty krvi v prekapilárních arteriolách

TK = CO × TPR tlak krevni

- AC = Arterial Compliance (Poddajnost cév)

на сколько может расширится

- ASI = Arterial Stiffness Index

как быстро обратно

- Určení tuhosti brachiální tepny z tvaru obálky oscilometrických pulzací.

- ED = Ejection Duration

  - závěrečná část systoly komor как долго чтобы сократилась комора

  - Nastává, když tlak v komoře přesáhne diastolický tlak v aortě a plicnici

→semilunární chlopně se otevřou a obsah komor je vypuzován do tepen.

ED = SV / DCO		kde DCO - diastolický srdeční výdej

- PWV = Pulse Wave Velocity (Rychlost šíření pulzní vlny) как быстро кровь добирается от сердца до периферии за систолу

  - parametr, který odráží tuhost tepen.

kde l je vzdálenost hrudní zářez – stydká kost

- větší cévy (např. aorta) mají elastickou membránu držící kruhový průřez

- PWV je jiná než rychlost krve v cévě

- v relacích 5-8 m/s; měření s přesností +/- 0,5 m/s

- čím rigidnější, tím rychlejší PWV

- metody měření: metoda odražené vlny

  - místo velké změny charakteristické impedance (z = ro*c)

  - velká část energie se odrazí v bifurkaci (je zde velký úbytek elastického materiálu)

## Metody měření krevního tlaku

- Rtuťové tonometry: nejrozšířenější a nejspolehlivější měření TK (neinvazivní)

→ auskultační metoda (upouštění – klesá manžetový tlak, v momentě kdy má hodnotu systolického tlaku uslyšíme 1. slabý úder, upouštíme dále, poslední slabý úder slyšíme v momentě kdy je v manžetě tlak stejný jako diastolický)

- Deformační tonometry

  - neinvazivní

  - aneroidní = bez použití tekutiny

  - pod vlivem tlaku dochází k pružné deformaci tlakoměrných prvků

  - malé, dostatečná přesnost, jednoduché, levné

- Elektronické tonometry

  - piezorezistivní můstky, kapacitní senzory tlaku

  - automatické měření TK (bez fonendoskopu)

    - oscilometrická metoda: objemové pulsace v tepnách se přenášejí přes manžetu (uzavřený systém) do přístroje, kde se vyhodnocují

    - amplituda pulsací závislá na rozdílu tlaku vně a uvnitř tepny

- Palpační metoda - lehké mechanické stlačení za účelem zachycení postupující vlny, vhodná pouze pro ST

- Ultrazvuková metoda - detekce pohybu arteriální stěny pomocí piezo senzorů, snímání ultrazvukových vln vznikajících pohybem cévy, tlaky se určují tlakem v manžetě a frek. posuvem

- Metoda odtížené arterie - tepna je odtížená pokud se nemění její velikost nebo objem - vnější tlak je roven tepenému tlaku
- manžeta se umístí na prst a MAP se změří fotoelektrickou pletysmografií (měření odraženého světla)

- Invazivní metody: katetr se snímačem přímo na hrotu

  - nejpřesnější měření

  - tenzometrický senzor

  - katetr je vyplněný kapalinou (fyziologický roztok)

→ přenos tlaku hydraulickým vedením

- Diagnostický katetr

- Wheatsonův můstek – tenzometrický polomost

  - R1 a R4 jsou polovodičové tenzometry

    - vykompenzování teplotní složky

- Model se soustřednými parametry

  - Celou délku katetru rozdělíme na malé části, každá má R, C a L

    - R určuje odpor (vychází z Hagen-P. rovnice)

    - L určuje setrvačnost

    - C určuje poddajnost

Měření průtoku

- nahrazuje složité měření koncentrace kyslíku v buňkách (nedostatek -> ischemie)

- snížení Q způsobuje ateroskleróza, šok

- indukční průtokoměry:

  - Fm = q(v x B)

  - DC - napěťová úroveň užitečného signálu mnohem nižší než EKG

  - AC - 400 Hz

  - Dopplerův průtokoměr

Mimotělní oběh (CPB = Cardiopulmonary bypass)

Hezká stránka tady: https://ikch.lfhk.cuni.cz/cs/mimotelni-obeh

komplexní metoda, která přímým spojením krevního oběhu nemocného s externím technickým zařízením umožňuje po určitou dobu zcela nahradit činnost srdce a plic
nahrazení funkcí:

- Krevní oběh

- výměna krevních plynů

- udržování acidobazické rovnováhy vnitřního prostředí

- regulace teploty

Princip:

- uvádí krev do pohybu a zároveň ji okysličuje, zatímco srdce a plíce jsou přemostěny

- Umělé srdce a plíce jsou použity k udržení krevního oběhu u ostatních tělesných orgánů a tkání, zatímco chirurg pracuje v krveprostém poli.

- Žilní krev operovaného je odváděna jednou žilní kanylou z pravé srdeční síně nebo dvěma kanylami zavedenými do horní a dolní duté žíly. Kanyla je připojena k vedení naplněnému isotonickým roztokem.

- Žilní krev, odváděná z těla, je filtrována, ochlazována/ohřívána, okysličována a znovu navracena zpět. Kanyla sloužící k návratu se obvykle umisťuje do vzestupné části aorty nebo do stehenní tepny.

Ochrana myokardu:

- přerušena cirkulace v koronárním řečišti

- kardioplegický roztok, 4°C

Krevní čerpadla:

- rotační válečková pumpa

- dva protilehlé válečky (rolery) rotují v pevné kleci resp. válcové dutině a proti stěnám této klece resp. válcové dutiny přesně definovanou silou komprimují vloženou hadici, nejčastěji vyrobenou ze silikonových materiálů, kterou protéká krev.

- lineární

- není potřeba sterilizace před každou operací

Výměník tepla:

- udržování požadované teploty pacienta

  - termoregulace v průběhu operace na MO

- teplo je přenášené vodou

- součást oxygenátoru

- Pokles tělesné teploty o 10°C  = Snížení metabolismu o 50%

Schéma mimotělního oběhu:

Cévní náhrady

- Biologické cévní náhrady

  - Transplantáty z jiné než z cévní tkáně
Využití perikardu, svalové tkáně, peritonea, ureteru, bránice nebo tenkého střeva.
Většina operací skončila rupturou nebo trombózou během několika týdnů. (u zvířat)

  - Tepenné allotransplantáty
Pro transplantaci se využívá nejčastěji tepenný kmen od aorta descendens po arteria femoralis.

- Umělé cévní náhrady

  - běžně využívány jako bypass při operacích periferních stenóz či k přístupu do cévního řečiště pro účely hemodialýzy

  - délka je limitována u náhrad s průřezem menším než 10 mm, proto se nepoužívají pro revaskularizaci myokardu

  - předpokladem jejich použitelnosti je biologická snášenlivost příjemce vůči jejich materiálu - bioinertní polymery – teflon a dacron

- Komplikace použití cévní náhrady

  - Ucpání náhrady – často způsobené hyperplasií neointimy, jizevnaté cévní tkáně

  - Infekce náhrady – vzácná (1–2 %) komplikace, ovšem většinou s velmi vážnými důsledky pro pacienta. Obvykle k ní dochází během samotné operace. Mnohdy vyžaduje reoperaci a vyjmutí náhrady.

  - Aneurysma v místě anastomózy – jsou způsobeny částečným nebo úplným utržením anastomózy. Většinou jsou bezpříznakové, ale mohou vyvolat problémy tlakem na okolní struktury. Náprava spočívá v zavedení krátkého bypassu.

  - Vzdálená embolizace

  - Eroze sahající k přiléhajícím strukturám – např. aortoenterická píštěl – se zpravidla objevuje měsíce až roky po zavedení cévní náhrady. U každého pacienta s cévní náhradou v abdominální oblasti a s krvácením do GIT by měla být předpokládána možnost diagnózy aortoenterické píštěle.

Statika a dynamika ideálních tekutin

- jsou v ní všechna smyková napětí nulová

- V každém bodě ideální tekutiny (tedy na všech rovinách proložených tímto bodem) je napětí čistým tlakem o velikosti p

- Modul pružnosti ve smyku ideální tekutiny je nulový (G=0)

- Nepřítomnost smykového napětí znamená, že v ideální tekutině nepůsobí vnitřní tření. Ideální tekutina se nebrání změně tvaru, tzn. je dokonale tekutá.

Ideální (dokonalá) kapalina:

- nestlačitelná (díky vzájemným odpudivým silám mezi molekulami kapaliny, které zabraňují jejich vzájemnému přiblížení) → zachovává si stálý objem a to i při změně tvaru nádob

- bez vnitřního tření

- Je-li v klidu, vytváří v tíhovém poli Země volný vodorovný povrch

- Bernoulliho rovnice

  - Vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny - pro nestlačitelné kapaliny

  - Vychází z rovnice kontinuity

  - Důsledek: tlak proudící kapaliny klesá s její rostoucí rychlostí

Proudění reálné tekutiny

- Při proudění reálných kapalin působí vždy proti vzájemnému posouvání částic kapaliny odporové síly zvané síly vnitřního tření (vazkosti, viskozity) které pohyb částic do jisté míry brzdí.

- Vnitřní tření je totiž proces, při kterém se vyrovnávají rychlosti částic proudícího prostředí v různých vrstvách tekutiny.

- Vrstva kapaliny, která se stýká bezprostředně se stěnami trubice, se pohybuje nejmenší rychlostí nebo je vzhledem ke stěnám trubice v klidu.

- Největší rychlost mají pak částice kapaliny ve středu průřezu trubice.

## Viskozita

- fyzikální veličina, která udává poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami proudící kapaliny

- charakterizuje vnitřní tření kapaliny a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi

- ideální kapalina má nulovou hodnotu viskozity

- Viskozita tělesných tekutin se většinou udává v relativních jednotkách, kdy 1 = viskozita vody.

  - viskozita plazmy: 2 (2x vyšší než viskozita vody)

  - viskozita krve je 4 (obsahuje navíc krvinky; Nenewtonovská kapalina)

→ viskozita krve se zvyšuje při vyšším hematokritu (poměr objemu červených krvinek a “celé” krve v procentech – typicky 40 = 40 ml krvinek v 100 ml krve) nebo při poklesu rychlosti proudící krve → viskozita krve v kapilárách je  vyšší než v artériích

Dynamická viskozita – síla tření, která vzniká mezi dvěma vrstvami proudící kapaliny, které se stýkají plochou 1 m2 a rozdíl jejich rychlostí je 1 m/s

- Newtonovská kapalina – dynamická viskozita je konstantní

kde  tau = tření (tečné napětí),= smyková rychlost, eta = dynam. viskozita

- Nenewtonovská kapalina – dynamická viskozita je obecně proměnná

kde  tau = tření (tečné napětí),= smyková rychlost, eta = dynam. viskozita

## Distribuce a proudění krve

Příčinou proudění krve jsou tlakové rozdíly mezi tepennou a žilní částí systému, které vznikají činností srdce

Velké cévy: krev se převážně chová jako newtonovská kapalina → velký průměr těchto dutin (resp. cév) a také poměrně vysoké smykové rychlosti

Malé cévy: krev spíše nenewtonovského charakteru → nelze již na krev nahlížet jako na kontinuum, protože agregace červených krvinek nabydou rozměrů srovnatelných s velikostí vlásečnic a nízké smykové rychlosti

Transmembránový transport látek

Dýchání

Vnější a vnitřní dýchání

Vnější dýchání (plicní respirace) – v plicích

= výměna dýchacích plynů mezi plicními sklípky a krví

- Plicní ventilace, Distribuce vzduchu, Difuze plynů, Perfuze plic

- CO2 přenášený krví proniká do alveol a je vydechován

- vdechovaný kyslík proniká do krve a je rozváděn ke tkáním

- plicní VENTILACE:

- cyklická výměna vzduchu v plicích v průběhu nádechu (inspirium) a výdechu (expirium)

- zabezpečená kontrakcí dýchacích svalů

- DISTRIBUCE vzduchu:

- smíchání inspirovaného vzduchu se vzduchem, který zůstal v dýchacích cestách a v plicích po výdechu (1200 ml reziduální objem + 150 ml nevyužitých z aktuálního nádechu= anatomický mrtvý prostor = část vdechnutého vzduchu, která se neúčastní výměny plynů v alveolech)

- DIFUZE plynů:

- pasivní transport látky na základě náhodného termického pohybu (Brownův pohyb)

- Netto difuze: na jedné straně jiná koncentrace látky než na druhé

- 1. Fickův zákon – popisuje difuzní tok J = A * D * dc/dx

kde: difuzní tok J = n/t [mol/s], A: plocha na které difuze probíhá, D: difuzní koeficient,

c: koncentrace látky

- 2. Fickův zákon – predikuje vývoj koncentrace v čase

- Difuze O2 <-> CO2 přes alveokapilární membránu

-> uskutečňuje se jen v oblastech plic, ve kterých přichází do nepřímého kontaktu protékající krev a ventilovaný vzduch a v nichž je současně rozdíl parciálních tlaků

- PERFUZE plic: (průtok tekutiny určitým prostředím)

- cirkulace plynu plicním řečištěm

- přivádění odkysličené krve k alveolám a odvádění okysličené krve

- snížená perfuze → přenos sníženého množství O2 a CO2 krví → plicní hypertenze → zvětšení pravého srdce

Vnitřní dýchání (tkáňová respirace) – ve tkáni

= difuze O2 a CO2 mezi krví a tkání ve směru gradientu parciálních tlaků

Mechanismus plicní ventilace

- Klidný nádech:

- kontrakce bránice a  vnějších mezižeberních svalů

- negativita PPl (pleurální tlak)

- negativita PP (intrapulmonální tlak)

- vznik tlakového gradientu (z vnějšku-dovnitř)

- inspirační průtok

- inspirační plicní objem

- Klidný výdech:

- pasivní pohyb (relaxace) bránice nahoru a retrakční síla plic a hrudníku

- lehce pozitivní PP při malé negativitě PPl

- vznik tlakového gradientu (zevnitř-ven)

- expirační průtok vzduchu

- expirační plicní objem

## Děje na alveolární membráně

Alveokapilární membrána: tenká vrstva (0,6–2 μm), součást plicních alveol, celková velikost: 60–160 m2

(1) difuze O2 přes alveolokapilární membránu do krve

(2) difuze CO2 z krve do lumina alveolů

Difuze O2 a CO2:  [m3/s]

A: difuzní plocha, K: Kroghův difúzní koeficient, d: tloušťka membrány

Hemodialýza

Metoda odstraňování odpadních látek jako např. draslík, močovina, a nadbytečné vody z krve při selhání ledvin. Princip hemodialýzy spočívá v difuzi rozpuštěných látek přes semipermeabilní membránu. Používá se tzv. protisměrný (protiběžný) tok, kdy dialyzační roztok (obvykle o průtoku 500-800 ml/min) protéká podél membrány v opačném směru než jakým teče krev, při němž nastává největší lokální rozdíl koncentrací a dialýza je tak nejúčinnější. Nežádoucí látky s vysokou koncentrací v krvi (např. močovina) přechází dírkami v membráně do dialyzačního roztoku, kde je jejich koncentrace nulová. Kdyby do dialyzátoru nebyl přiváděn stále nový dialyzační roztok, koncentrace nežádoucích látek v krvi a v roztoku by se za určitou dobu vyrovnaly, další nežádoucí látky by pak do roztoku přestaly z krve přecházet a čištění by se zastavilo. Proto je nutné přivádět na membránu stále nový čistý dialyzační roztok.

U hemodialýzy nechceme přefiltrovat pouze krev (tedy objem asi 5 l), ale jde nám o to přefiltrovat veškerou vodu v těle, tedy asi 50-70% hmotnosti pacienta. (intracelulární prostor - 40l, intersticiální prostor - 15l, plazma - 5l) -tedy až 60 l tekutiny

Proto trvá dialýza tak dlouho a pacient stráví klidně 6 hodin na dialýze.

pokles urey na 50% výchozí hodnoty, kreatinin na 35%

## Peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza (PD) je dialyzační metoda náhrady funkce ledvin. PD využívá pobřišnici jako membránu, skrze níž dochází k výměně tekutin a rozpuštěných látek (elektrolytů, urey, glukózy, albuminu, osmoticky aktivních částic a jiných malých molekul) z krve. Dialyzační tekutina se do dutiny břišní přivádí trvale zavedeným katetrem. Hlavní výhodou PD je možnost podstoupit léčbu bez navštěvování zdravotnického zařízení. Nejčastější komplikací u PD bývá infekce prostřednictvím trvale zavedeného katetru v dutině břišní.

Hemodialyzátory

Fabian: “Hlavními parametry hemodialyzátorů jsou zejména Clearance pro různé látky (urea, kreatitin, vit. B12 atd.), ultrafiltrační koeficient, plocha, na které dochází k výměně, objem krve v hemodialyzátoru. Mechanicky poté materiál membrány, tloušťka stěny membrány, průměr kapiláry, střední průměr pórů v membráně atd.“

Dnes se používají kapilární dialyzátory, kdy membrána je tvořena dutým vláknem (tudy proudí krev). Těchto vláken je paralelně spojeno několik desítek tisíc. Dutinou každého vlákna proudí krev a kolem vnější stěny každého vlákna teče v protisměru dialyzační roztok. Na základě přírůstku hmotnosti pacienta nastaví obsluha na dialyzačním přístroji velikost ultrafiltrace.

Clearance K

= objem krevní plazmy očištěné od určité (indikátorové) látky za jednotku času.

Jako indikátor se volí taková látka, která není ledvinami ani resorbována, ani secernována → inulin

jako indikační látka se používá inulin (Cinulin = standartně 120 ml/min)

Ultrafiltrace

Ultrafiltrační koeficient (KUF): kolik mililitrů tekutiny přejde z krve do dialyzačního roztoku přes membránu, vztaženo na jednotku času (hodina) a jednotku tlaku, která na membránu působí (mm Hg)

hodnota: jednotky až desítky - low flux a high flux dialyzátory

Slouží k odstraňování vody

Děje na membráně

difuze, osmóza (vyrovnání koncentrace na obou stranách membrány), ultrafiltrace

V praxi typicky 2 - 3 litry za 5 hodin

Oxygenerátor

- membránová oxygenace – semipermeabilní membrána z celofánu (polypropylen)

- shodný princip jako při dialýze